## Messung
Systemprüfung nach DIN 18213 "Koordinatenvergleich" | [5 empty] | Anleitung
Kontrollpunkt 8141-502-00 |  |  | Surberg |  |  | Messung
Sollkoordinaten ETRS89/DREF91 (R2016) | [5 empty] | Die Auswertetabelle unterstützt folgende Messverfahren:
[6 empty] | a) Eine Kontrollmessung (einfache Funktionskontrolle des Gesamtsystems, siehe Punkt 1. Anleitung GNSS-Kontrollpunkte) | [6 empty] | UTM32 | H ell. | A
SOLLWERT | E | N | Ell. H. ü. GRS80 | Höhe ü. NHN (DHHN2016) |  | b) 2 - 10 Einzelpositionen ohne Veränderung der Antennenlage oder der Aufstellung (Einfacher Koordinatenvergleich mit Kontrolle der Streuung der Einzelmesung, siehe Punkt 2. Anleitung GNSS-Kontrollpunkte) | [6 empty] | Geographisch | H ü. NHN | B
UTM32 | 32773308.881 | 5309143.114 | 656.064 | 610.755 |  | c) 1 - 10 Doppelmessungen mit Drehung der Antenne um 180° (zusätzlich Kontrolle der Zentrierung) | [8 empty] | C
Geographisch | 12.6555 | 47.8774 | 656.064 | 610.755 |  | d) 1 - 10 vollständige Sätze mit unabhängiger Aufstellung mit veränderter Antennenhöhe (Qualifiziertes Prüfverfahren mit zusätzlicher Kontrolle der Aufstellung, siehe Punkt 3. Anleitung GNSS-Kontrollpunkte) | [8 empty] | D
Eingabeformat Lage | UTM32 |  |  |  |  | Auswertung
Eingabeformat Höhe | H ell. |  |  |  |  | (1) Wählen Sie das Eingabeformat und die zutreffende Messunsicherheitsklasse nach DIN 18213 in den rot umrandeten Feldern aus
Gewünschte Messunsicherheitsklasse | B |  |  |  |  | (2) Tragen Sie die Ergebnisse der einzelnen Messungen in die Tabelle ein, zur Berechnung einer Standardabweichungen müssen mindestens drei Messungen (Zeilen) vorliegen:
Messunsicherheit nach | 1σ (68%) | 2σ (95%) | 3σ (98,5 %) |  |  | Messverfahren a) Verwenden Sie nur die erste Zeile der grün unterlegte Tabelle (Aufstellung 1, Lage 1)
Lage [mm] | 15 | 30 | 45 |  |  | Messverfahren b) Verwenden Sie nur die grün unterlegte Tabelle (Aufstellung 1, Lage 1)
Höhe [mm] | 25 | 50 | 75 |  |  | Messverfahren c) Verwenden Sie die blau umrandete Tabelle (Aufstellung 1, Lage 1 + 2)
Messverfahren d) Verwenden Sie alle Spalten der Tabelle
Einzelmessung / Satz | Aufstellung 1 = z.B. Antennenhöhe niedrig | [5 empty] | Aufstellung 2 = z.B. Antennenhöhe hoch
Neuinitialisierung | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord |  |  | Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd | [5 empty] | Lage 2 = Antennenanschluss nach Nord
nach jedem Satz | East | North | H ell. | East | North | H ell. | East | North | H ell. | East | North | H ell.
bzw. jeder Messung | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnnnnnn.nnn [m]] | [nnnn.nnn [m]]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anzahl | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Mittelwert (Aufstellung / Lage)
Mittelwert (Gesamt)

## Auswertung
Bestanden
SOLLWERT | E | N | Ell. H. ü. GRS80 | Höhe ü. NHN (DHHN2016) | [28 empty] | Nicht Best.
UTM32 | 32773308.881 | 5309143.114 | 656.064 | 610.755
Geographisch | 12.6555 | 47.8774 | 656.064 | 610.755
Eingabeformat Lage | UTM32 | [32 empty] | 111300000 | 74651071.8504
Eingabeformat Höhe | H ell.
Gewünschte Messunsicherheitsklasse | B
Messunsicherheit | 1σ (68%) | 2σ (95%) | 3σ (98,5 %)
Lage [mm] | 15 | 30 | 45
Höhe [mm] | 25 | 50 | 75
Auswertung 1 | Abweichungen zum Mittelwert | [15 empty] | Abweichungen zum SOLLWERT
Einzelmessung / Satz | Aufstellung 1 = z.B. Antennenhöhe niedrig | [7 empty] | Aufstellung 2 = z.B. Antennenhöhe hoch | [7 empty] | Aufstellung 1 = Antennenhöhe niedrig | [7 empty] | Aufstellung 2 = Antennenhöhe hoch
Neuinitialisierung | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord |  |  |  | Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd | [7 empty] | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord |  |  |  | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord |  |  |  | Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd | [7 empty] | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord
nach jedem Satz | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe | Ost | Nord | Lage | Höhe
bzw. jeder Einzelmessung | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mittlere Abweichung
Anzahl | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: 0; Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Ost: 0; Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Ost: 0; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: 0; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: 0; Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Ost: 0; Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Ost: 0; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: 0
Messunsicherheit 1σ bzw. RMS
|  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe |  |  | Lage | Höhe
Analyse der Abweichungen zum Sollwert
Auswertung 2 | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: Ost; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Nord: Nord; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Lage: Lage; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Höhe: Höhe; Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Nord: Der blaue Tabellenbereich (Auswertung 1) stellt die Einzelabweichungen (Zeile 18 - 27) und die mittlere Abweichung (Zeile 28) gegenüber dem Mittelwert aller Messungen dar. In Zeile 30 sind die Standardabweichungen (1σ) jedes Satzes dargestellt. Die 1σ-Werte für Lage- und Höhenkomponente werden in rot dargestellt, wenn der 1σ-Wert der gewählten Messunsicherheitsklasse überschritten wird. Diese Zeile ermöglich ggf. die Zuordnung eines Fehlers zu einer Antennenposition oder einer Aufstellung. Wenn die Abweichung des Einzelwertes größer als 2σ beträgt wird in Anlehnung an den einfachen Koordinatenvergleich nach DIN 18213 (hier abweichend: Vergleich zum Mittelwert statt zum Sollwert!) die Zelle rot dargestellt.
Messunsicherheit 1σ aller Messungen
Abweichung des Mittelwerts aller Messungen
Der gelbe Tabellenbereich (Auswertung 1) stellt die Einzelabweichungen (Zeile 18 - 27) und die mittlere Abweichung (Zeile 28) gegenüber dem Sollwert dar. Wenn die Abweichung des Einzelwertes größer als 2σ beträgt wird die Zelle rot dargestellt, der einfache Koordinatenvergleich nach DIN 18213 ist damit nicht bestanden. In Zeile 30 sind die RMS-Werte (Quadratischer Mittelwert) jedes Satzes dargestellt. Die tatsächliche Messunsicherheit setzt sich aus einer zufälligen und einer systematischen Komponente zusammen. Liegt eine signifikante systematische Fehlerkomponente vor, liefert die Standardabweichung zu optimistische Werte, da die systematischen Fehler in die mittleren Differenzen fließen und bei der Berechnung der Standardabweichung unberücksichtigt bleiben. In diesem Falle sind die RMS-Werte zur Beurteilung der tatsächlichen Messunsicherheit geeigneter. Liegen keine signifikanten systematischen Fehler vor, stimmen Standardabweichungen und RMS-Werte überein. Diese Werte für Lage- und Höhenkomponente werden in rot dargestellt, wenn der 1σ-Wert der gewählten Messunsicherheitsklasse überschritten wird.
Auswertung 3 | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: Ost; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Nord: Nord; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Lage: Lage; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Höhe: Höhe
Mittlere Abweichung Lage 1
Mittlere Abweichung Lage 2
Mittlere Abweichung Aufstellung 1
Mittlere Abweichung Aufstellung 2
Der magentafarbige Bereich (Auswertung 2) stellt die Abweichungen und die Messunsicherheiten (1σ) der Raumkomponenten über alle Einzelmessungen zusammen, eine signifikante Abweichung einer Lage- oder der Höhenkomponente könnte auf einen Fehler einer übergeodneten Komponente (Projektion, Geoid, Positionierungsdienst) oder eine Veränderung am Kontrollpunkt weisen. Rot = Abweichung über 1σ der gewählten Messunsicherheitsklasse (Zeile 1) bzw. Abweichung über 2σ der gewählten Messunsicherheitsklasse (Zeile 2)
Auswertung 4 | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: Mittlere Abweichung Einzelsätze
Satz | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: Ost; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Nord: Nord; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Lage: Lage; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Höhe: Höhe
Nr. | Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Ost: [mm]; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Nord: [mm]; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Lage: [mm]; Lage 1 = Antennenanschluss nach Nord Höhe: [mm]
1 | Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Nord: Der sepiafarbige Bereich (Auswertung 3) stellt die Abweichungen zum Sollwert aus der gelben Tabelle der beiden Antennenorientierungen (Lagen) und der beiden Aufstellungen zusammen. Signifikante Abweichungen einer Lagekomponente zwischen den beiden Orientierungen deuten auf einen Zentrierungsfehler (Lotstablibelle, optisches Lot, Kalibrierung elektronische Libelle, etc,) hin, der sich mitdreht. Signifikante Abweichungen zwischen den beiden Aufstellungen - insbesondere der Höhenkomponente - können auf lokalen Multipath oder Fehler (Index, Ablesung) der Antennenhöhenmessung deuten. Rot = Abweichung über 2σ der gewählten Messunsicherheitsklasse.
2
3
4
5
6 | Lage 2 = Antennenanschluss nach Süd Nord: Der violette Bereich (Auswertung 4) stellt die Abweichungen zum Sollwert aus der gelben Tabelle für jeden vollständigen Messsatz (2 Lagen, 2 Aufstellungen) zusammen. Eine signifikante Abweichung eines oder mehrerer aufeinanderfolgender Sätze deutet auf temporär schlechte Messbedingungen hin (Wettereinfluss, Satellitengeometrie). Dies Tabelle ist auch hilfreich zur Einschätzung der örtlichen Messbedingungen im Tagesverlauf. Sätze mit ungewöhnlich starken Abweichungen (Ausreißer, >2,5 x 2σ) können hier detektiert und auf der Seite "Messung" eliminiert werden. Rot = Abweichung über 2σ der gewählten Messunsicherheitsklasse.
7
8
9
10